## Plan1
Pacientes/dia |  | Taxa de Dose (UM/min) |  | Calibração GM |  | W (Gy/ano) |  | Tempo feixe (h/ano)
70 |  | 600 |  | 100 |  | 50000 |  | 139
Levantamento Radiométrico ao redor do Bunker do Acelerador Linear Varian 600CD - 2015
Pontos | Local |  | Ocupação | Leitura (mR/h) Feixe Primário | 0º | 180º | 90º | 270º | Leitura (mR/h) Feixe Espalhado | U | T | Exposição mSv/sem | Limite CNEN mSv/sem | Condição | Classificação de Área
P1 | Cinturão direito |  | Público | [5 empty] | - | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.02 | OK | Livre
P2 | Cinturão esquerdo |  | Público | [5 empty] | - | 0.15 | 0 | 0 | 0.02 | OK | Livre
P3 | Cinturão teto |  | Público | [5 empty] | - | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S1 | Porta Bunker |  | Trabalhador | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.4 | OK | Livre
S2 | Comando 1 |  | Trabalhador | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.4 | OK | Livre
S3 | Comando 2 |  | Trabalhador | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.4 | OK | Livre
S4 | Sanitário 1 |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S5 | Sanitário 2 |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S6 | Área de maquinas |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S7 | Depósito |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S8 | Depósito |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S9 | Depósito |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S10 | Caixa de água |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S11 | aterro |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S12 | aterro |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S13 | aterro |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S14 | Terreno Clínica |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.02 | OK | Livre
S15 | Servidor |  | Público | - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.02 | OK | Livre
Wt= 50000Gy/ano (valor utilizado no cálculo de blidagem para barreiras primárias)
1R = 0,876 cGy - 1R ~ 1cSv
Leitura de BackGround = 0.03 mR/h